## Slide 1
Ajuste el desplazamiento de cero a cero y ajuste la velocidad a la velocidad aproximada del material de prueba. Si la velocidad es desconocida, puede comenzar con un valor genérico de aproximadamente 5.900 mm / uS o .2320 in / uS para acero y metales similares, o 2.500 mm / us o .1000 in / uS para la mayoría de los plásticos de ingeniería y compuestos . • Ajuste el rango a un valor suficientemente grande para cubrir la muestra de calibración más gruesa más la longitud acústica de la línea de retardo o la trayectoria del agua. Si se prueba metal, la longitud acústica de una línea de retardo típica a velocidad de acero será aproximadamente el doble de su longitud mecánica, y la longitud acústica de una trayectoria de agua será aproximadamente cuatro veces su longitud mecánica.
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión

## Slide 2
Identifique los ecos de la línea de retardo o de la trayectoria del agua. El pulso de excitación debe estar en el borde izquierdo de la pantalla y seguirán los ecos de la línea de retardo o del trayecto del agua. Los ecos de la línea de retardo pueden ser verificados tocando la punta con un dedo mojado; La amplitud del eco se reducirá. Los ecos de la superficie frontal en ensayos de inmersión se pueden verificar bloqueando el haz de sonido con la yema del dedo; El eco desaparecerá. Cuando haya identificado la primera línea de retardo o el eco de la trayectoria del agua, ajuste el desplazamiento de cero para moverlo al borde izquierdo de la pantalla, como se ve en la segunda imagen a continuación.
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión

## Slide 3
Acople el transductor a las muestras de calibración y observe los ecos. Ajuste los ajustes del pulsador y del receptor del instrumento según sea necesario para obtener ecos limpios. Los ajustes normalmente incluyen frecuencia de pulso, energía, amortiguación, filtrado del receptor y ganancia. Cuando se prueban materiales delgados con transductores de línea de retardo, generalmente es ventajoso trabajar con señales de RF no re- certificadas para una resolución de pico más limpia
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión

## Slide 4
Acople el transductor a una muestra delgada. Coloque una compuerta de medición en el eco y ajuste la altura del eco a aproximadamente el 80%. Inicie una calibración de cero como se describe en el manual de instrucciones del instrumento. Introducir el espesor conocido de la muestra delgada
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión

## Slide 5
Acople el transductor a una muestra gruesa que esté dentro de su rango de medición. • Mueva la compuerta de medición a ese eco y ajuste la altura del eco aproximadamente al 80%. Inicie una calibración de velocidad como se describe en el manual de operación del instrumento. Introduzca el espesor conocido de la muestra gruesa
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión

## Slide 6
Concluya el proceso de calibración como se describe en el manual del instrumento. Vuelva a revisar las muestras gruesas y finas y verifique que las mediciones de espesor sean precisas
Configuración del transductor de línea de retardo y de inmersión